{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Dobava i montaža mjernih stanic"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dobava i montaža mjernih stanic","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[3,0,3,5],[5,1,7,1],[13,0,13,5],[5,0,7,0],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,5,7,5],[5,4,7,4]]}
["Prilog 2."]
["Predmet nabave: Dobava i montaža mjernih stanica za utjecaj prometa na okoliš; ev.br.nabave: 39-03-26-JN"]
["R.B.","OPIS RADA ","J.M.","KOL.","JEDINIČNA CIJENA  € (bez PDV-a)","UKUPNA CIJENA U € (bez PDV-a)"]
["Sustav mjernih stanica sastoji se od slijedećih komponenti: - 1 mjerna stanica koja se postavlja na stup sa dostatnim stalnim napajanjem koji mjeri temperaturu, vlagu, tlak, CO, NO2, PM1, PM2.5, PM10; pristup sustavu u oblaku sa sučeljem na hrvatskom jeziku za prikaz i vizualizaciju izmjerenih trenutnih i povijesnih vrijednosti, uz obveznu mogućnost izvoza podataka u CSV formatu te instalacija predmetne opreme i puštanja sustava u rad. Sav potreban rad i materijal je uključen u cijenu."]
["LOKACIJA: područje Grada Crikvenice"]
["1.","Mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka - elektrokemijski senzor za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida (CO) u zraku u rasponu od 0-10 000 ppb s preciznošću većom od 0,8 korelacijskog koeficijenta; elektrokemijski senzor za mjerenje koncentracija dušikovog dioksida (NO2) u zraku u rasponu od 0-10 000 ppb s preciznošću većom od 0,8 korelacijskog koeficijenta; optički senzor za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM1 u zraku u rasponu od 0 do 500 µg/m3 s preciznošću većom od 0,85 korelacijskog koeficijnta; optički senzor za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM2,5 u zraku u rasponu od 0 do 1000 µg/m3 s preciznošću većom od 0,85 korelacijskog koeficijnta; optički senzor za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM10 u zraku u rasponu od 0 do 2000 µg/m3 s preciznošću većom od 0,85 korelacijskog koeficijenta; senzor za mjerenje temperature zraka u rasponu od -25 do 85 °C s preciznošću od ±0,5 °C; senzor za mjerenje relativne vlažnosti  zraka u rasponu od 0 do 100 % s preciznošću od ±3% RH; senzor za mjerenje tlaka zraka u rasponu od 500 do 1150 hPa s preciznošću od ±1hPa; stanice za praćenje kvalitete zraka moraju podržavati slanje podataka prema centralnom sustavu za sakupljanje i spremanje očitanja putem 4G (LTE), Wi-Fi, NBloT te LoRa WAN veze, stanice za praćenje kvalitete zraka moraju podržavati slanje podataka u JSON formatima, očitanje parametara najmanje svakih 60 sekundi, slanje podataka u centralni sustav za pohranu najmanje svakih 15 min (varijabilno od 1 min do 1 h), mora imati mogućnost proširenja sa RS485/Modbus vanjskim senzorima; masa stanice za praćenje kvalitete zraka mora biti manja od 10 kg, stanica za praćenje kvalitete zraka se instalira na stup, mora omogućiti OTA (HTTPS) udaljenu nadogradnju Firmware-a. Za svaku stanicu za praćenje kvalitete zraka provodi se laboratorijska kalibracija elektrokemijskih senzora pomoću tri fiksne točke koristeći umjerne plinove u kontroliranim uvjetima temperature i vlage i kolokacijska kalibracija u stvarnim uvijetima uz referentnu ili ekvivalentnu mjernu stanicu, također, provodi se kolokacijska kalibracija optičkog brojača čestica (PM10, PM2,5 i PM1) u stvarnim uvjetima uz referentnu ili ekvivalentnu mjernu stanicu; sustav mora omogućiti pristup očitanim podacima preko web servisa ili programskog sučelja (API); web sučelje za pristup aplikaciji mora podržavati responzivni dizajn (prikaz se prilagođava rezoluciji zaslona), funkcijonalnosti web sučelja moraju biti dostupne minimalno na hrvatskom i engleskom jeziku; web sučelje mora omogućavati slojeviti prikaz različitih podataka na istom sučelju/karti; funkcijonalnost sučelja mora uključivati i integrirani CAMS model za PM10 i PM2,5; mora biti omogućen prikaz mjesečnih i godišnjih izvještaja, mora sadržavati analitičke widgete za prikaz rezultata trenutnih i povijesnih analitika te savjeta;Web sučelje mora podržavati proizvoljno definiranje pravila ovisnosti o izmjerenim vrijednostima ili izračunatim indeksima kroz:\n-\tSlanje e-mail alarma sukladno definiranim pravilima\n-\tSlanje notifikacija sukladno definiranim pravilima ; Web sučelje mora sadržavati i informativne stranice o mjerenjima, utjecajima na čovjeka i prijedlozima za poboljšanje; Web sučelje mora sadržavati administracijski modul koji omogućava:\n-\tPodešavanje pristupa aplikaciji\n-\tUpravljanje tenantom\n-\tUpravljanje korisnicima aplikacije\n-\tUpravljanje uređajima i podešavanje raznih parametara uređaja; Sustav upravljanja stanicama za praćenje kvalitete zraka mora omogućiti izvoz očitanih podataka minimalno u CSV i PDF formatima; Sustav za upravljanje stanicama za praćenje kvalitete zraka mora podržavati provjeru i automatsku provjeru očitanih podataka u svrhu uklanjanja nepravilnih ili netočnih očitanja; Stanica za praćenje kvalitete zraka mora podržavati skupno slanje očitanih parametara za očitanja napravljena u nekom vremenskom periodu, npr. očitanja napravljena u zadnjih 10 min.; Prikaz izmjerenih podataka mora biti dostupan za Naručitelja i kroz mobilnu aplikaciju (za iOS i Android platformu) s mogućnošću prikaza minimalno na HR i EN jeziku. ","kpl",2]
[]
[]
["2.","Licenca (u trajanju od 36 mjeseci)","kpl",1]
[null,null,null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,null,null,"PDV 25%"]
[null,null,null,null,"SVEUKUPNO:"]
[]
["Napomena: Ponuđač prilikom dostave ponude mora dostaviti Izjavu Proizvođača opreme u kojoj potvrđuje da će se po isporuci opreme dostavitit Izjave o laboratorijskoj i kolokacijskoj kalibraciji isporučene opreme. "]